## Tabelle3
Prüfung des Dampfsterilisationsprozesses mit dem gke Steri-Record® Helix-PCD-Testset
|  |  | Einrichtung: | [9 empty] | Muster-Klinikum XY | [22 empty] | Datum: | [16 empty] | XX.XX.XX
gke PCD-Test-Set (Abmaße**; Nr) |  |  | Ort: | [9 empty] | XY | [22 empty] | Sterilisator-Nr: | [16 empty] | 1
|  |  | Abteilung: | [9 empty] | AEMP-ZSVA | [22 empty] | Programm [Grad / Zeit]: | [16 empty] | 134° / 5 min
|  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | y
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 12
Leistung des Sterilisators (Hohlkörper-Penetrations-Widerstand HPR = Länge x Durchmesser Teflon Schlauch) * Im Vergleich zur DIN EN 867-5, **Teflonschlauch mit 0,5 mm Wandstärke und Prüfkabel gemäß Helix nach DIN EN 867-5
HPR 25 wird erreicht. Routine-Überwachung mit PMS-PCD BRAUN mit HPR 9 sinnvoll.
1---
1.5 m x 2 mm
2---
1.5 m x 3 mm
Überwachungs-bereich gemäß
DIN EN 867-5
5---
1.5 m x 4 mm
7---
3.0 m x 3 mm
8---
2.0 m x 5 mm
9---
3.0 m x 4 mm
10---
3.0 m x 5 mm
11---
4.0 m x 5 mm
12---
5.0 m x 5 mm
13---
6.0 m x 5 mm
Nicht überwachter Bereich
Derzeitiges Überwachungslevel
---1
---2
---5
---7
---8
---9
---10
---11
---12
---13